## Sheet1
No | Jenis Pengeluaran | Usulan Biaya |  | Realisasi Biaya
|  | Kuantitas | Total Harga | Kuantitas | Total Harga
1 | Mesin kompresor pompa angin oilless silent 0.75HP | 1 pcs | 900000 | 1 pcs | 900000 | Total | 52
2 | Power supply MEAN WELL RT-125D | 1 pcs | 600000 | - | - | Ketidak sesuaian | 20
3 | Power supply 24V | - | - | 1 pcs | 58000 | Persen | 38.4615
4 | Modul LM2596 | - | - | 1 pcs | 14000
5 | Molecular sieve 13X HP 0.4-0.8 | 2 kg | 500000 | 1 kg | 360000
6 | Arduino uno R3 | 1 pcs | 78000 | 1 pcs | 72000
7 | Relay 5v 4 channel | 1 pcs | 23500 | 1 pcs | 21000
8 | OLED display 128X32 | 1 pcs | 35000 | - | -
9 | LCD display 16x4 | - | - | 1 pcs | 60000
10 | Sensor OCS 3F | 1 pcs | 1400000 | 1 pcs | 550000
11 | Pneumatik air regulator AR2000 | 1 pcs | 50000 | 1 pcs | 36000
12 | PC 0802 fitting Pneumatik | 10 pcs | 90000 | 10 pcs | 90000
13 | MPE 08 fitting Pneumatik | 9 pcs | 90000 | 9 pcs | 90000
14 | PL 0802 fitting Pneumatik | 6 pcs | 66000 | 1 pcs | 11000
15 | KQ2H08-02AS | 6 pcs | 144000 | 4 pcs | 96000
16 | PUL 08 fitting Pneumatik | 3 pcs | 24000 | 3 pcs | 24000
17 | KQ2T06-00A | 3 pcs | 105000 | - | -
18 | PCF fitting lurus | 3 pcs | 120000 | 6 pcs | 120000
19 | Copper Female 1/4 to 3/8 | 1 pcs | 30000 | - | -
20 | fitting lurus RO | 6 pcs | 48000 | 6 pcs | 48000
22 | Dop drat end cap 1/4" | - | - | 2 pcs | 40000
21 | Dop drat luar kuningan Male end cap 1/2" | 3 pcs | 45000 | 3 pcs | 45000
22 | Solenoid valve TCPC 3V210-08 1/4" tipe 3/2 way | 2 pcs | 220000 | 2 pcs | 220000
23 | Solenoid valve 2/2 way 2V-025-08 AC220V/DC24V AIRTAC 1/4 | 1 pcs | 170000 | 1 pcs | 170000
24 | Pressure gauge 1/4" | 3 pcs | 69000 | - | -
25 | Selang PollyUrethane Ukuran 8mm x 5mm | 8 m | 40000 | 8 m | 110000
26 | Selang PollyUrethane Ukuran 10mm x 5mm | 1 m | 7000 | 1 m | 18000
27 | Housing filter 20" | 2 pcs | 370000 | - | -
28 | Housing filter 10" | 1 pcs | 85000 | 3 pcs | 255000
29 | Pipa tembaga 3/8 | 6 m | 282000 | - | -
30 | Masker oksigen | 1 pcs | 15000 | - | -
31 | Regulator oksigen | 1 pcs | 185000 | 1 pcs | 185000
32 | Kipas 12VDC | 1 pcs | 50000 | - | -
33 | Drain cover 95mm | 1 pcs | 12000 | - | -
34 | Wire mesh 30 stainless | 1 m | 50000 | - | -
35 | Saringan minyak | - | - | 2 pcs | 13000
36 | Filter Fabric | 1 lembar | 15000 | 1 lembar | 15000
37 | Per | 2 pcs | 20000 | - | -
38 | Frame kayu | - | - | 1 pcs | 150000
39 | Laser akrilik | - | - | 1 pcs | 21000
Total |  |  | 5938500 |  | 3792000

## Sheet2
No | Nilai oxygen analyzer |  | Nilai sensor |  | Nilai error |  | Konsentrasi oksigen |  |  | Flow meter |  |  | Nilai oxygen analyzer |  | Nilai sensor |  | Nilai error |  | Konsentrasi oksigen |  |  | Flow meter
| Alat ukur Konsentrasi Oksigen (%) | Flow meter (LPM) | Sensor Konsentrasi Oksigen (%) | Flow meter (LPM) | Konsentrasi oksigen | LPM | X^2 | Y^2 | XY | X^2 | Y^2 | XY | Alat ukur Konsentrasi Oksigen (%) | Flow meter (LPM) | Sensor Konsentrasi Oksigen (%) | Flow sensor (LPM) | Konsentrasi oksigen | LPM | X^2 | Y^2 | XY | X^2 | Y^2 | XY
1 | 21 | 0.1 | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 441 | 441 | 441 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 21 | 0.1 | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 441 | 441 | 441 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2 | 83.1 | 5.5 | 74.4 | 3.1 | 10.4693 | 43.6364 | 5535.36 | 6905.61 | 6182.64 | 30.25 | 9.61 | 17.05 | 21 | 0.3 | 21 | 0.3 | 0 | 0 | 441 | 441 | 441 | 0.09 | 0.09 | 0.09
3 | 83.3 | 1.7 | 77.1 | 0.7 | 7.443 | 58.8235 | 5944.41 | 6938.89 | 6422.43 | 2.89 | 0.49 | 1.19 | 22.9 | 3.8 | 21.3 | 2.6 | 6.9869 | 31.5789 | 453.69 | 524.41 | 487.77 | 14.44 | 6.76 | 9.88
4 | 83.4 | 2.7 | 77 | 1.2 | 7.6739 | 55.5556 | 5929 | 6955.56 | 6421.8 | 7.29 | 1.44 | 3.24 | 24.1 | 4 | 23.5 | 3.5 | 2.4896 | 12.5 | 552.25 | 580.81 | 566.35 | 16 | 12.25 | 14
5 | 83.2 | 2.7 | 77.1 | 1.4 | 7.3317 | 48.1481 | 5944.41 | 6922.24 | 6414.72 | 7.29 | 1.96 | 3.78 | 27.6 | 5 | 26.9 | 6.8 | 2.5362 | 36 | 723.61 | 761.76 | 742.44 | 25 | 46.24 | 34
6 | 83.5 | 2.5 | 77.1 | 1.5 | 7.6647 | 40 | 5944.41 | 6972.25 | 6437.85 | 6.25 | 2.25 | 3.75 | 29.6 | 5.2 | 29 | 7.6 | 2.027 | 46.1538 | 841 | 876.16 | 858.4 | 27.04 | 57.76 | 39.52
7 | 82.8 | 6 | 74.2 | 3.6 | 10.3865 | 40 | 5505.64 | 6855.84 | 6143.76 | 36 | 12.96 | 21.6 | 31.9 | 5.3 | 31.1 | 6.4 | 2.5078 | 20.7547 | 967.21 | 1017.61 | 992.09 | 28.09 | 40.96 | 33.92
8 | 83 | 7.1 | 74.3 | 3.7 | 10.4819 | 47.8873 | 5520.49 | 6889 | 6166.9 | 50.41 | 13.69 | 26.27 | 34.2 | 5.5 | 33.2 | 9.1 | 2.924 | 65.4545 | 1102.24 | 1169.64 | 1135.44 | 30.25 | 82.81 | 50.05
9 | 82.7 | 7.3 | 71 | 4.4 | 14.1475 | 39.726 | 5041 | 6839.29 | 5871.7 | 53.29 | 19.36 | 32.12 | 38.9 | 5.7 | 37.5 | 6.7 | 3.599 | 17.5439 | 1406.25 | 1513.21 | 1458.75 | 32.49 | 44.89 | 38.19
10 | 83.1 | 4.1 | 76.9 | 1.7 | 7.4609 | 58.5366 | 5913.61 | 6905.61 | 6390.39 | 16.81 | 2.89 | 6.97 | 40.1 | 5.8 | 39.6 | 6.7 | 1.2469 | 15.5172 | 1568.16 | 1608.01 | 1587.96 | 33.64 | 44.89 | 38.86
11 | 82.6 | 4.9 | 73.7 | 2.7 | 10.7748 | 44.898 | 5431.69 | 6822.76 | 6087.62 | 24.01 | 7.29 | 13.23 | 41.3 | 5.8 | 31.7 | 6.7 | 23.2446 | 15.5172 | 1004.89 | 1705.69 | 1309.21 | 33.64 | 44.89 | 38.86
12 | 82.7 | 4.8 | 73.7 | 2.6 | 10.8827 | 45.8333 | 5431.69 | 6839.29 | 6094.99 | 23.04 | 6.76 | 12.48 | 42.5 | 5.9 | 43.8 | 6.7 | 3.0588 | 13.5593 | 1918.44 | 1806.25 | 1861.5 | 34.81 | 44.89 | 39.53
13 | 82.3 | 6 | 73.7 | 2.8 | 10.4496 | 53.3333 | 5431.69 | 6773.29 | 6065.51 | 36 | 7.84 | 16.8 | 44.8 | 6.2 | 48.2 | 3.9 | 7.5893 | 37.0968 | 2323.24 | 2007.04 | 2159.36 | 38.44 | 15.21 | 24.18
14 | 82.3 | 7.1 | 70.3 | 4.1 | 14.5808 | 42.2535 | 4942.09 | 6773.29 | 5785.69 | 50.41 | 16.81 | 29.11 | 51.9 | 6.9 | 65.7 | 1.9 | 26.5896 | 72.4638 | 4316.49 | 2693.61 | 3409.83 | 47.61 | 3.61 | 13.11
15 | 82 | 7.3 | 70.5 | 4.2 | 14.0244 | 42.4658 | 4970.25 | 6724 | 5781 | 53.29 | 17.64 | 30.66 | 53.1 | 7 | 67.8 | 1.8 | 27.6836 | 74.2857 | 4596.84 | 2819.61 | 3600.18 | 49 | 3.24 | 12.6
16 | 82.2 | 7.3 | 70.5 | 4.3 | 14.2336 | 41.0959 | 4970.25 | 6756.84 | 5795.1 | 53.29 | 18.49 | 31.39 | 54.3 | 7.1 | 70.8 | 1.7 | 30.3867 | 76.0563 | 5012.64 | 2948.49 | 3844.44 | 50.41 | 2.89 | 12.07
17 | 82.2 | 7.3 | 70.5 | 4.3 | 14.2336 | 41.0959 | 4970.25 | 6756.84 | 5795.1 | 53.29 | 18.49 | 31.39 | 56.7 | 7.3 | 73.9 | 1.6 | 30.3351 | 78.0822 | 5461.21 | 3214.89 | 4190.13 | 53.29 | 2.56 | 11.68
18 | 82.1 | 7.4 | 70.4 | 4.4 | 14.2509 | 40.5405 | 4956.16 | 6740.41 | 5779.84 | 54.76 | 19.36 | 32.56 | 59 | 7.5 | 77 | 1.7 | 30.5085 | 77.3333 | 5929 | 3481 | 4543 | 56.25 | 2.89 | 12.75
19 | 82.5 | 3.2 | 76.4 | 1.3 | 7.3939 | 59.375 | 5836.96 | 6806.25 | 6303 | 10.24 | 1.69 | 4.16 | 60.2 | 7.8 | 77 | 1.7 | 27.907 | 78.2051 | 5929 | 3624.04 | 4635.4 | 60.84 | 2.89 | 13.26
20 | 82.6 | 3.4 | 76.5 | 1.8 | 7.385 | 47.0588 | 5852.25 | 6822.76 | 6318.9 | 11.56 | 3.24 | 6.12 | 62.6 | 8.1 | 77 | 2.2 | 23.0032 | 72.8395 | 5929 | 3918.76 | 4820.2 | 65.61 | 4.84 | 17.82
[5 empty] | 10.0634 | 44.5132 | [6 empty] | 64.9 | 8.4 | 77 | 2 | 18.6441 | 76.1905 | 5929 | 4212.01 | 4997.3 | 70.56 | 4 | 16.8
Data setelah kalibrasi | [12 empty] | 67.3 | 9.1 | 77 | 2 | 14.4131 | 78.022 | 5929 | 4529.29 | 5182.1 | 82.81 | 4 | 18.2
x | y | [11 empty] | 69.6 | 5.5 | 77 | 1.9 | 10.6322 | 65.4545 | 5929 | 4844.16 | 5359.2 | 30.25 | 3.61 | 10.45
0.1 | 1.1193 | 21 | 68.28 | [9 empty] | 73.1 | 4.9 | 76.9 | 2 | 5.1984 | 59.1837 | 5913.61 | 5343.61 | 5621.39 | 24.01 | 4 | 9.8
0.3 | 1.2763 | 74.4 | 195.372 | [9 empty] | 76.6 | 4.8 | 76.9 | 2.5 | 0.39164 | 47.9167 | 5913.61 | 5867.56 | 5890.54 | 23.04 | 6.25 | 12
2.6 | 2.9394 | 77.1 | 201.798 | [9 empty] | 79 | 4.9 | 76.9 | 2.4 | 2.6582 | 51.0204 | 5913.61 | 6241 | 6075.1 | 24.01 | 5.76 | 11.76
3.5 | 3.5187 | 77 | 201.56 | [9 empty] | 81.3 | 4.9 | 76.9 | 2.3 | 5.4121 | 53.0612 | 5913.61 | 6609.69 | 6251.97 | 24.01 | 5.29 | 11.27
6.8 | 5.2992 | 77.1 | 201.798 | [9 empty] | 82.8 | 5.4 | 76.9 | 2.7 | 7.1256 | 50 | 5913.61 | 6855.84 | 6367.32 | 29.16 | 7.29 | 14.58
7.6 | 5.6496 | 77.1 | 201.798
6.4 | 5.1122 | 74.2 | 194.896
9.1 | 6.2208 | 74.3 | 195.134
6.7 | 5.2532 | 71 | 187.28
6.7 | 5.2532 | 76.9 | 201.322
6.7 | 5.2532 | 73.7 | 193.706
6.7 | 5.2532 | 73.7 | 193.706
3.9 | 3.7633 | 73.7 | 193.706
1.9 | 2.461 | 70.3 | 185.614
1.8 | 2.3906 | 70.5 | 186.09
1.7 | 2.3198 | 70.5 | 186.09
1.6 | 2.2485 | 70.5 | 186.09
1.7 | 2.3198 | 70.4 | 185.852
1.7 | 2.3198 | 76.4 | 200.132
2.2 | 2.669 | 76.5 | 200.37
2 | 2.5308
2 | 2.5308
1.9 | 2.461
2 | 2.5308
2.5 | 2.8725 | [9 empty] | Sensor | Alat ukur | sensor | alat ukur
2.4 | 2.8052 | [9 empty] | 21 | 21 | 21 | 21
2.3 | 2.7373 | [9 empty] | 22.3 | 21.7 | 22.3 | 21.7
2.7 | 3.0057 | [9 empty] | 24.5 | 22.9 | 24.5 | 22.9
[11 empty] | 26.7 | 24.1 | 26.7 | 24.1
[11 empty] | 28.8 | 25.3 | 28.8 | 25.3
[11 empty] | 30.9 | 26.6 | 30.9 | 26.6
[11 empty] | 33.1 | 27.9 | 33.1 | 27.9
[11 empty] | 35.2 | 30.5 | 35.2 | 30.5
[11 empty] | 37.4 | 33.3 | 37.4 | 33.3
[11 empty] | 39.5 | 35.7 | 39.5 | 35.7
[11 empty] | 41.7 | 37.5 | 41.7 | 37.5
[11 empty] | 46 | 39.6 | 46 | 39.6
[11 empty] | 48.3 | 40.8 | 48.3 | 40.8
[11 empty] | 50.9 | 42.1 | 50.9 | 42.1
[11 empty] | 55.3 | 43.3 | 55.3 | 43.3
[11 empty] | 59.5 | 44.5 | 59.5 | 44.5
[11 empty] | 61.6 | 45.7 | 61.6 | 45.7
[11 empty] | 63.8 | 47 | 63.8 | 47
[11 empty] | 65.9 | 49.3 | 65.9 | 49.3
[11 empty] | 70.3 | 50.7 | 70.3 | 50.7
[11 empty] | 72.4 | 51.9 | 72.4 | 51.9
[11 empty] | 74.6 | 53.3 | 74.6 | 53.3
[11 empty] | 77.6 | 54.5 | 77.6 | 54.5
[11 empty] | 77.6 | 55.8 | 77.6 | 55.8
[11 empty] | 77.6 | 58.2 | 77.6 | 58.2
[11 empty] | 77.6 | 59.5 | 77.6 | 59.5
[11 empty] | 77.7 | 60.7 | 77.7 | 60.7
[11 empty] | 77.7 | 61.9 | 77.7 | 61.9
[11 empty] | 77.7 | 63.2 | 77.7 | 63.2
[11 empty] | 77.6 | 64.4 | 77.6 | 64.4
[11 empty] | 77.7 | 65.6 | 77.7 | 65.6
[11 empty] | 77.6 | 66.8 | 77.6 | 66.8
[11 empty] | 77.6 | 68 | 77.6 | 68
[11 empty] | 77.6 | 69.2 | 77.6 | 69.2
[11 empty] | 77.6 | 70.5 | 77.6 | 70.5
[11 empty] | 77.5 | 71.6 | 77.5 | 71.6
[11 empty] | 77.6 | 72.8 | 77.6 | 72.8
[11 empty] | 77.6 | 74 | 77.6 | 74
[11 empty] | 77.6 | 75.2 | 77.6 | 75.2
[11 empty] | 77.6 | 76.4 | 77.6 | 76.4
[11 empty] | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6
[11 empty] | 77.7 | 78.8 | 77.7 | 78.8
[11 empty] | 77.7 | 80 | 77.7 | 80
[11 empty] | 77.7 | 81.2
[11 empty] | 77.7 | 82.5
[11 empty] | 77.8 | 84.1
[11 empty] | 77.9 | 85.1
[11 empty] | 78 | 85

## Data Kalibrasi
Data sebelum kalibrasi
Konsentrasi Oksigen |  |  |  |  | Flow meter |  |  |  | Mencari nilai RMSE
No | Hasil Pembacaan Sensor (X) | Hasil Pembacaan Alat Ukur oxygen analyzer (Y) | Nilai error (%) | RMSE | No | Hasil Pembacaan Sensor (X) | Hasil Pembacaan Alat Ukur oxygen analyzer (Y) | Nilai error (%)
1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0
2 | 21 | 21 | 0 | 10.24 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0
3 | 22.9 | 21.3 | 6.9869 | 10.89 | 3 | 3.8 | 2.6 | 31.5789
4 | 24.1 | 23.5 | 2.4896 | 4.41 | 4 | 4 | 3.5 | 12.5
5 | 27.6 | 26.9 | 2.5362 | 0.49 | 5 | 5 | 6.8 | 36
6 | 29.6 | 29 | 2.027 | 0.49 | 6 | 5.2 | 7.6 | 46.1538
7 | 31.9 | 31.1 | 2.5078 | 0.25 | 7 | 5.3 | 6.4 | 20.7547
8 | 34.2 | 33.2 | 2.924 | 0.09 | 8 | 5.5 | 9.1 | 65.4545
9 | 38.9 | 37.5 | 3.599 | 0.04 | 9 | 5.7 | 6.7 | 17.5439
10 | 40.1 | 39.6 | 1.2469 | 0.49 | 10 | 5.8 | 6.7 | 15.5172
11 | 41.3 | 31.7 | 23.2446 | 13.69 | 11 | 5.8 | 6.7 | 15.5172
12 | 42.5 | 43.8 | 3.0588 | 21.16 | 12 | 5.9 | 6.7 | 13.5593
13 | 44.8 | 48.2 | 7.5893 | 19.36 | 13 | 6.2 | 3.9 | 37.0968
14 | 51.9 | 65.7 | 26.5896 | 1 | 14 | 6.9 | 1.9 | 72.4638
15 | 53.1 | 67.8 | 27.6836 | 16.81 | 15 | 7 | 1.8 | 74.2857
16 | 54.3 | 70.8 | 30.3867 | 96.04 | 16 | 7.1 | 1.7 | 76.0563
17 | 56.7 | 73.9 | 30.3351 | 146.41 | 17 | 7.3 | 1.6 | 78.0822
18 | 59 | 77 | 30.5085 | 187.69 | 18 | 7.5 | 1.7 | 77.3333
19 | 60.2 | 77 | 27.907 | 237.16 | 19 | 7.8 | 1.7 | 78.2051
20 | 62.6 | 77 | 23.0032 | 184.96 | 20 | 8.1 | 2.2 | 72.8395
21 | 64.9 | 77 | 18.6441 | 4212.01 | 21 | 8.4 | 2 | 76.1905
22 | 67.3 | 77 | 14.4131 | 4529.29 | 22 | 9.1 | 2 | 78.022
23 | 69.6 | 77 | 10.6322 | 4844.16 | 23 | 5.5 | 1.9 | 65.4545
24 | 73.1 | 76.9 | 5.1984 | 5343.61 | 24 | 4.9 | 2 | 59.1837
25 | 76.6 | 76.9 | 0.39164 | 5867.56 | 25 | 4.8 | 2.5 | 47.9167
26 | 79 | 76.9 | 2.6582 | 6241 | 26 | 4.9 | 2.4 | 51.0204
27 | 81.3 | 76.9 | 5.4121 | 6609.69 | 27 | 4.9 | 2.3 | 53.0612
28 | 82.8 | 76.9 | 7.1256 | 6855.84 | 28 | 5.4 | 2.7 | 50
|  |  | 11.3964 | 40.2913 |  |  |  | 47.2068
Data setelah kalibrasi
Konsentrasi Oksigen |  |  |  |  | Flow meter
No | Hasil Pembacaan Sensor (X) | Hasil Pembacaan Alat Ukur oxygen analyzer (Y) | Nilai error (%) |  | No | Hasil Pembacaan Sensor (X) | Hasil Pembacaan Alat Ukur oxygen analyzer (Y) | Nilai error (%)
1 | 21 | 21 | 0 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0
2 | 24.2 | 24.2 | 0 |  | 2 | 2.2 | 2.5 | 13.6364
3 | 26.2 | 25.3 | 3.4351 |  | 3 | 2.2 | 2.5 | 13.6364
4 | 26.2 | 26.6 | 1.5267 |  | 4 | 2.4 | 2.8 | 16.6667
5 | 28.3 | 27.9 | 1.4134 |  | 5 | 3.6 | 3.4 | 5.5556
6 | 30.3 | 30.4 | 0.33003 |  | 6 | 1.2 | 1.4 | 16.6667
7 | 32.4 | 31.9 | 1.5432 |  | 7 | 1.1 | 1.2 | 9.0909
8 | 34.5 | 34.2 | 0.86957 |  | 8 | 2.7 | 2.5 | 7.4074
9 | 38.7 | 37 | 4.3928 |  | 9 | 2.7 | 2.5 | 7.4074
10 | 40.8 | 40.5 | 0.73529 |  | 10 | 2.7 | 3.1 | 14.8148
11 | 45 | 44.3 | 1.5556 |  | 11 | 4 | 4.1 | 2.5
12 | 47.1 | 46.9 | 0.42463 |  | 12 | 4 | 4.6 | 15
13 | 49.2 | 49.5 | 0.60976 |  | 13 | 4 | 4.7 | 17.5
14 | 52.9 | 51.8 | 2.0794 |  | 14 | 6.1 | 5.4 | 11.4754
15 | 57.2 | 56.7 | 0.87413 |  | 15 | 6.1 | 5.6 | 8.1967
16 | 64.1 | 62.7 | 2.1841 |  | 16 | 6.1 | 6.2 | 1.6393
17 | 68.8 | 67.5 | 1.8895 |  | 17 | 4.9 | 5.7 | 16.3265
18 | 72.7 | 71 | 2.3384 |  | 18 | 8.1 | 9 | 11.1111
19 | 75.6 | 73.3 | 3.0423 |  | 19 | 8.1 | 8.5 | 4.9383
20 | 76.2 | 76.8 | 0.7874 |  | 20 | 6.9 | 7.4 | 7.2464
21 |  |  | #DIV/0! |  | 21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0! |  | 22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0! |  | 23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0! |  | 24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0! |  | 25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0! |  | 26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0! |  | 27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0! |  | 28 |  |  | #DIV/0!
| 45.57 |  | 1.5016 |  |  |  |  | 10.0408